## Sheet1
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 总预算（元） | 核心需求: 必须实现的核心功能、关键性能指标或最低技术参数要求
1 | 二十一区 | 多导睡眠监测仪 | 1 | 400000 | 1、满足1级多导睡眠监测仪所有参数及音视频
2 | 精神康复科 | 康复运动器械一批 | 1 | 48000 | 1、上肢训练器X1、功率自行车X3； 2、具有可满足全身以及下肢关节（下肢功率车）活动范围，肌力和协调功能。 3、具有手握心率测量，控制面板能显示，时间，心率，消耗热量等。 4、支持多档阻力调节。 5、配备固定支架及绑带，座位角度、高度及控制面板均具备不同角度调节，以适应不同体位需求。 6、能够实时记录运动数据，通过软件生成训练报告。
3 | 精神卫生研究室 | 震惊反射系统箱体 | 4 | 400000
4 | 精神卫生研究室 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 50000 | 1、容量≥100L；
5 | 临床医学研究中心 | 多导生理记录仪 | 1 | 250000 | 1、通道数：≥16个 2、单通道最高采样率≥100KHZ 3、支持滤波、积分、傅里叶变换、心率变异性（HRV）分析等
6 | 临床医学研究中心 | 体动记录仪 | 10 | 40000 | 1、测量原理：三维加速度 2、采样频率30Hz-100Hz 3、采样间隔：1,3,5,10,30,60,120,240秒
7 | 脑功能检测与神经调控中心 | 磁刺激仪 | 1 | 980000 | 1、输出脉冲频率可达100Hz，实现MST输出
8 | 脑功能检测与神经调控中心；七区 | 生物反馈治疗仪 | 2 | 600000 | 1、采样率:在256Hz-2048Hz之间， 2、输入阻抗:通常≥100MΩ，确保有效采集微弱脑电信号。 3、信号处理:滤波范围:包含低频滤波(如0.5Hz)、高频滤波 4、1拖20
9 | 体检部 | 视力筛查仪 | 1 | 98000 | 1、可以蓝牙接入体检小程序 2、可以直接扫描体检者二维码，导入导出数据方便 3、测量时间小于3秒 4、测量范围
10 | 四区；五区；六区；七区；八区；十区；十二区；十四区 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 | 10 | 60000 | 1、可合规收费（便秘及腹泻的生物反馈治疗：¥50/次）
11 | 心电图科 | 动态心电记录仪 | 4 | 80000 | 1、可合规收费：（动态心电图十二导：¥165/次） 2、有自主神经功能检查需要同时进行4038540 24小时心率变异性分析 100元/次 3、反混淆技术，多种散点图技术，同步采集和记录体位运动，8000点每秒采样率，呼吸波采集检测功能
12 | 心电图科 | 动态血压记录仪 | 4 | 60000 | 1、可合规收费：（24小时动态血压监测：¥240/次） 2、具备可检测房颤心率血压 3、血压测量范围：0-260，最大测量值不低于260，脉搏率30-220，最大测量值不低于220 4、可测定体位，存储容量≥460条以上血压测量数据
13 | 一区；六区 | 子午流注穴位调控仪 | 4 | 24000 | 1、可合规收费（特殊手法针法：¥110/次日） 2、可合规收费（仪器针法：¥30/次日）
14 | 医学影像科 | 影像专用显示器 | 2 | 40000 | 1、4M彩色；